ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO ANDOVER

| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL FELIX BULNES CERDA |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo | vanessa.bello@redsalud.gov.cl, griffo@ingelservice.com nmunoz@ingelservice.com |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo | Ventilador Mecanico |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca | Philips Respironics |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo | Trilogy 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serie | TV018021912 |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OT – ACT | 122507-295327 |  |  |  | H Hombre |  | 4 Horas |  |
| Cobertura | Contrato |  |  |  | H inicio |  | 08:30 |  |
| Tipo de asistencia | Diagnostico en laboratorio |  |  |  | H termino |  | 11:30 |  |
| Fecha | 19-04-2024 |  |  |  | O.C(Opcional) |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniero | Ignacio Gamboa |  |  |  |  |  |  |  |
| FALLA REPORTADA POR CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETECCIÓN DE PROBLEMATICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALLA IDENTIFICADA | CAUSA |  |  |  |  | SOLUCION |  |  |
| Otros | Otros |  |  |  |  | Otros |  |  |
| Otros: | Otros: |  |  |  |  | Otros: |  |  |
| OBSERVACION GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo presenta falla 349, problemas de comunicación de OBM, equipo ingresa a laboratorio sin su OBM, al abrir el equipo se encuentra indicios de vandalismo, pues el cable de comunicación entre el equipo y la OBM se encuentra cortado y aun al interior del equipo. Para que el equipo pueda operar con normalidad, es necesario restaurar el módulo OBM. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO SI REQUIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DEL EQUIPO |  |  |  | SI |  |  | NO |  |
| Equipo se encuentra operativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPUESTO A SOLICITAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE PARTE |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | CANTIDAD |  | LOTE/SERIE |
| 1054869 |  | Oxygen Blender Whisper Cap Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1035443 |  | Pollen Filter Kits |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054872 |  | Oxygen Blender Housing Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054871 |  | Oxygen Blender Mixing Element Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054870 |  | Oxygen Blender Flow Element Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1117283B |  | Oxygen Blender PCA Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054868 |  | Oxygen Blender PCA Spacer Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054874 |  | Oxygen Blender Wire Harness Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054773 |  | Oxygen Blender Filter Duct Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054772 |  | Oxygen Blender Lower Manifold Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054774B |  | Oxygen Blender Manifold Assembly Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1054876 |  | Oxygen Blending Module Tubing Kit |  |  |  | 1 |  |  |
| 1113030 |  | OBM Housing Screws |  |  |  | 4 |  |  |
| INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No requiere No requiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ignacio Gamboa INGENIERO SERVICIO TECNICO ANDOVER |  |  | Firma Supervisor o personal de EEMM Nombre de Supervisor o personal EEMM Institución |  |  |  |  |  |